








         ОБРАЗЕЦ № 1

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в процедура по реда и условията на Глава осема „а” от ЗОП с предмет

“Доставка чрез покупка  на един брой нов многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на оборудването в линейка, Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя, Обучение за работа със системата, Гаранционна поддръжка”.

От








ЕИК 
                


седалище и адрес на управление 








представлявано от 











лице за контакти: 











тел.                              факс:                       e-mail:                                                     
                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка  на един брой нов многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време – телемедицина, с включени: монтаж на оборудването в линейка, Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя, Обучение за работа със системата, Гаранционна поддръжка”.

1. Срокът за изпълнение на доставката е - .................... / но не по-късно от 10.04.2015г. , като този срок включва доставката на апаратурата, монтирането оборудването в линейка, инсталирането на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя и провеждането на обучение за работа със системата.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок e  ………………(минимум 3 (три) години след датата на доставката). 

      Обслужването и поддръжката на апаратурата и оборудването в гаранционния срок се осъществяват в срок …………………часа от уведомяване на Изпълнителя за възникнала необходимост – (не повече от 72 часа от уведомяване на Изпълнителя за възникнала необходимост).
   Предлагам следния ред и условия на организацията на сервизното обслужване по отношение възникване и отстраняване на гаранционна повреда в рамките на гаранционния срок. …………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………..…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….(в това поле участникът следва подробно да изложи реда и условията по отношение гаранционното обслужване на апаратурата).

3. Задължаваме се да осигурим гаранционна поддръжка и сервизно обслужване.
4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

  6. Доставената апаратура ще отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и приложенията към нея, като същата ще има посочените в Техническата спецификация параметри и същата притежава следните технически спецификации, изложени съобразно изискванията на Възложителя: 

	
	Технически изисквания на възложителя
	Предложение на изпълнителя

	1.
	Обща информация
	

	1.1
	       Доставка на  многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация, мониториране на спешни пациенти и възможност за пренос на данни от мониторирани жизнени показатели в реално време – телемедицина.
       Монтаж на оборудването в линейка
       Инсталиране на медицински софтуер за телемедицина на сървър на Възложителя
       Обучение за работа със системата
       Гаранционна поддръжка
	

	2.
	Основни функции и характеристики:
	

	2.1
	Потребителски интерфейс за управление на всички функции на системата на български език
	

	2.2
	Цветен дисплей с диагонал  ≥ 20 сантиметра
       Едновременен Мониторинг на ≥ 6 параметрични криви и всички измервани параметри
       Регулируема яркост 
	

	2.3
	Вграден термален принтер      
       печат на 6 ЕКГ криви едновременно
	

	2.4
	Функция ЕКГ с възможност за:
       Мониторинг на ≥ 6 канално ЕКГ в реално време
       Запис на 12 канално ЕКГ 
       Печат на 12 канално ЕКГ за настоящ и предходен пациент
       Изпращане на 12 канално ЕКГ към факс, е-мейл и сървър за телемедицина
	

	2.5
	Функция NIBP за измерване на артериално кръвно налягане 
	

	2.6
	Функция SpO2 за измерване на сатурация и периферен пулс
	

	2.7
	Функция Капнометрия за следене на дихателна честота и нивото на Co2 в издишания въздух
	

	2.8
	Функция бифазисна дефибрилация в автоматичен (AED) и ръчен режим
· Дефибрилация посредством многократни шокови електроди и/или еднократни адхезивни електроди.
· Време за зареждане до максимална енергия  ≤ 6 секунди
	

	2.9
	Функция трансторакален  пейсмейкър с режими  „FIX” и “DEMAND”
	

	2.10
	Функция КПР асистент, за правилното извършване на КПР с индикация за дълбочина и честота на компресиите. 
· Сензор за КПР обратна връзка в комплекта
· Функция Метроном
	

	2.11
	Функция телемедицина за изпращане в реално време към сървър за телемедицина на всички мониторирани жизнени показатели. В това число:
· ЕКГ криви в реално време, 12-канално ЕКГ в покой, Сърдечна честота,  Кръвно налягане, Сатурация, Периферен пулс, Капнограма, Дихателна честота 
· Събития и аларми
· Данни за пациента
· Двупосочна връзка, позволяваща както предаване, така и приемане на данни от сървър за телемедицина
Комуникационна среда за пренос - GSM мрежа
· Съвместимост със сим-карти на всички оператори*
*Сим карта с активиран трафик на данни е за сметка на Възложителя
	

	2.12
	Общо тегло на системата заедно с батериите и аксесоарите  - не повече от 10кг
	

	2.13
	Електрическо захранване:
· Брой батерии, вградени в устройството ≥ 2 
· Тип на батериите Li-ion 
· Непрекъсната работа на батерия ≥ 8 часа 
· Показване на дисплея в минути на реалното оставащото време за работа на батерията 
· Общ капацитет на вградените в устройството батерии ≥ 90Wh 
· Време за зареждане на батериите от 0 до 100%  ≤ 2 часа 
· Възможност за работа без батерии при включено външно захранване
· Захранване 12V
	

	2.14
	Температурен работен диапазон от  ≥  -20 °C до +55 °C
	

	2.15
	Степен на защита ≥ IP55
	

	2.16
	Монтаж:
· Системата за пациентски мониторинг, дефибрилация и телемедицина да се монтира в линейка, посредством специализирана стойка.
· Стойката за монтаж да осигурява устойчиво закрепване и да притежава сертификат за съотвествие с изискванията на стандарт EN 1789 за фиксация на медицински устройства в линейка.
· Стойката да позволява автоматично зареждане на батериите на системата с напрежение 12V без нужда от включване на допълнителни кабели и конектори към устройството, за да се осигури бърз монтаж и демонтаж.
	

	3
	Медицински софтуер за телемедицина:  
· Медицинският софтуер за телемедицина да е на български език.
· Софтуерът, нужен за функциониране на преносимата система за телемедицина да се инсталира на сървър, осигурен от Възложителя.
· Контролът на достъпа до медицинския софтуер за телемедицина да става посредством потребителско име и парола. 
· Достъпът до медицинския софтуер за телемедицина да е възможен, както от работните станции на Възложителя, така и от мобилни таблети/смартфони, покриващи минималните изисквания на производителя. Достъпът да се осъществява посредством уеб-интерфейс през браузър и да не изисква инсталиране на допълнителен специализиран софтуер, както и да е възможен под операционни системи Windows, Linux, Mac OS, Android и др. 
· Медицинският софтуер за телемедицина да може да приема и да визуализира в реално време всички измервани и предавани от  преносимата система за телемедицина жизнени параметри, събития и аларми в това число: ЕКГ криви в реално време, 12-канално ЕКГ в покой, Сърдечна честота,  Кръвно налягане , Сатурация, Периферен пулс, Капнограма, Дихателна честота
· Медицинския софтуер за телемедицина да дава възможност за двупосочна връзка – както от преносима система телемедицина към сървъра, така и от медицинския софтуер за телемедицина към преносима система за телемедицина
	

	3.1
	Преносимата система за телемедицина и медицинския софтуер за телемедицина да са успешно внедрени в системите за спешна помощ на минимум две държави в ЕС, в продължение на повече от една година,  считано от датата на настоящата покана. Доказва се с документ, издаден от фирмата производител, в който подробно са описани държавите членки на ЕС и структурите, в които се използва.
	

	4
	Гаранционен срок и техническа поддръжка: 
· Гаранционният срок на доставеното оборудване да бъде не по-малко от 36 месеца след приемане на оборудването.
· Изпълнителят да осигури възможност за отстраняване на възникнали проблеми с оборудването на място в срок до 72 часа от уведомяване за повредата.
· При невъзможност за отстраняване на повредата, Изпълнителят да достави заместващо оборудване, като в този случай гаранционният срок на повреденото оборудване се удължава с времето за нейното отстраняване. 
· Изпълнителят провежда тестове, профилактика на системата и инструктаж на персонала на всеки 6 месеца от пускането и в експлоатация в рамките на гаранционния срок, за да гарантира правилното и функциониране.
	


Дата: .............                                                                                                          Подпис и печат: .............

